宫腔电切镜套装配置要求及技术参数

配置要求：

| 序号 | 名称 | 质保期限 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内窥镜 | 3年或以上 | 条 | 1 | 12° |
| 2 | 内鞘 | 半年或以上 | 个 | 1 | 24fr |
| 3 | 外鞘 | 半年或以上 | 个 | 1 | 26fr |
| 4 | 工作把手 | 半年或以上 | 把 | 1 | 被动式 |
| 5 | 闭孔器 | 半年或以上 | 个 | 1 | 活动式 |
| 6 | 手术电极 |  | 个 | 6 | 复用环状4个，复用针状1个，复用球状1个 |
| 7 | 双极连接电缆 |  | 条 | 1 |  |
| 8 | 消毒盒 | / | 个 | 1 | 装下所有器械 |

电切镜及手术电极（可高温高压灭菌）

- （一）、电切镜技术参数

- 内窥镜镜头：12°蓝宝石镜，Φ4mm  ，工作长度≤280mm；

- 2、工作把手，被动式；

3、内鞘：≤24Fr；

4、外鞘：≤26Fr，带进、出水通道和控制开关；

5、▲内窥镜镜头可高温高压灭菌

6、电切镜具备防堵塞功能，具备狭窄宫腔环境下的持续水循环能力，保持视野清晰。

7、▲视场角≥65°

8、▲镜头有效景深范围3~100mm

9、镜头视场中心角分辨力≥3.0 C/（°）

10、镜头综合镜体光效SLeR≥0.35

11、活动式闭孔器，方便进入宫腔。

12、必须兼容本院手术室在用的爱尔博VIO 300D电切主机使用，并考虑到医院以后的需求，且要求能兼容医疗器械市场绝大多数品牌腔镜系统使用。

（二）、手术电极参数

1、适应症：前列腺肥大，增生，前列腺瘤及妇科子宫肌瘤息肉等手术。

2、手术电极总长度：262mm～264mm。

3、▲具有环状、针状、球状、按钮状等形状，且可重复使用。

4、▲使用期限5年，手术电极连续切割寿命2小时。

5、▲手术电极采用分体式设计，不带连接线，方便医生手术过程中更换刀头。

6、必须兼容本院手术室在用的爱尔博VIO 300D电切主机使用。